## Slide 1: Structure–Function GPA（構造-機能 GPA） 概要
VFI
MD
RNFLThickness
視野マップタイムライン
OCTマップタイムライン
RNFL厚プロファイル
耳側
上方
鼻側
下方
耳側
視野計 トレンド解析
OCT トレンド解析
視野計 イベント解析
OCT イベント解析
Cirrusレビューがあれば、右クリックでレビューソフトを立ち上げることが可能。
●
注意：当レポート表示にはOpticDisc1スキャンあたり20秒程度要します。
初回表示の場合は表示までに時間がかかります。

## Slide 2: Structure–Function GPA（構造-機能 GPA） HFA（機能）部分
・・・p<5% 低下
・・・p<5% 2回連続低下
・・・p<5% 3回以上連続低下
× ・・・範囲外
ベースライン
マーク |  | 意味
全点閾値 | SITA | 
 |  | ベースライン
 |  | ベースライン除外
 |  | フォローアップ検査
 |  | 選択中
 |  | 手動除外
 |  | 自動除外（ベースライン外・全点）
 |  | 自動除外（偽陽性が高い）

## Slide 3: Structure–Function GPA（構造-機能 GPA） OCT（構造）部分
黒実線・・・ベースライン1
黒点線・・・ベースライン2
青実線・・・指定した検査
朱色域・・・進行・乖離
橙色域・・・損失の可能性あり
朱色域・・・損失の可能性高い
紫色域・・・増加の可能性あり
橙色域・・・損失の可能性あり
朱色域・・・損失の可能性高い
紫色域・・・増加の可能性あり
ベースライン

## Slide 4: Structure–Function GPA（構造-機能 GPA） ツールボックス
●
OS/OD選択ボタン
拡大
縮小
倍率指定
全体表示
倍率リセット
凡例表示
全視野
上半視野
下半視野
年齢表示
日付表示
表示検査種別指定
SITA Standard
→24-2/30-2 全点閾値とSITA Standard
SITA Fast
→ 24-2/30-2 全点閾値とSITA Fast
SITA(mixed)
→ 24-2/30-2 全点閾値とSITA Standard とSITA Fast
SITA(mixed) 10-2
→10-2 SITA StandardとSITA Fast
信号強度を一覧表示して
対象検査を選択

## Slide 5: Structure–Function GPA（構造-機能 GPA） トレンド解析の測定指標 タイムラインの表示モード
●
上半視野ボタンを押すと・・・
「平均偏差上半視野」に変わる
「平均下方RNFL」に変わる

## Slide 6: Structure–Function GPA（構造-機能 GPA） 中期緑内障例 RNFL菲薄化と視野が同時進行
網膜のリーク・進行が見られるケース
膜厚変化があり、それに対応した視野欠損があるケース
②VFIの沈下が顕著
①右眼（OD）
③MDの沈下も顕著
④平均RNFL厚も沈下
⑧視野-マップで同様の箇所が連動して菲薄化が進行
⑤TSNIT（鼻側→上方→下方→鼻側） で鼻側→上方にかけて進行を確認
⑧構造・機能の低下を伴う中期の緑内障と考えられる。
⑥ベースラインが、 初回と2回目の2つで自動選択
黒実線・・・ベースライン1
黒点線・・・ベースライン2
青実線・・・指定した検査
朱色域・・・進行・乖離
⑦黄色が出る
→次回赤になり、黄色が増える
→黄色が赤に、黄色が増える
＝菲薄化が進行している。

## Slide 7: Structure–Function GPA（構造-機能 GPA） Preperimetric Glaucoma例 視野に影響はないがRNFL菲薄化が進行
網膜のリーク・進行が見られるケース
膜厚変化があり、それに対応した視野欠損があるケース
②VFIの沈下なし
①左眼（OS）
③MDの沈下なし
④平均RNFL厚は沈下
⑧視野は変化ないのに、RNFLは菲薄化の進行が顕著
⑤TSNIT（鼻側→上方→下方→鼻側） で上方→鼻側にかけて進行を確認
⑧Preperimetric Glaucomaと考えられる
黒実線・・・ベースライン1
黒点線・・・ベースライン2
青実線・・・指定した検査
朱色域・・・進行・乖離
⑥（見えていないが）ベースラインが、 初回と2回目の2つで自動選択
⑦黄色が出る
→次回赤になり、黄色が増える
→黄色が赤に、黄色が増える
＝菲薄化が進行している。

## Slide 8: Structure–Function GPA （構造-機能 GPA）レポート
●
※手動でのみレポート作成が可能。 手動作成後EMRすればコンボレポートの区分で手動出力可能。自動作成でのEMRは不可。